首先阅读

尊敬的用户：

感谢您选用嘉兴恒升电子的产品！

为了您安全、方便地使用及合理地维护产品，请在使用前仔细阅读本使用说明，并妥善保管以备查看。

本说明书中使用的产品外观图片及软件界面仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。本公司产品外观结构不断改进，对于产品改进引起的内容变更，恕不另行通知。

| GB 3836.4-2010 | 本质安全型I 保护设备 |
| --- | --- |
| GB/T 3785.1-2010 | 电声学 声级计 |
| GB/T15952-2010 | 电声学 个人声暴露计 |
| JJG 980-2003 | 个人声暴露计检定规程 |

安全警示符号及意义

为了避免给使用者及其他人员造成危害或者财产损害，特作如下区分及标志。均为有关安全的重要事项，敬请严格遵守并在充分理解内容的基础上正确使用。

安全警告事项

禁止事项

1. 该产品的USB、AC、RS232 接口禁止在非安全场所使用！

2. 电源适配器不具备防爆特性, 严禁在危险场合使用外接电源。

3. 数据导出功能不具备防爆特性，严禁在危险场合对产品进行

参数配置、数据导出等通信操作。

4. 任何单位或个人未经允许，不得对本产品进行结构及安全设

计进行的改动。

警告事项

- 产品使用温度范围: -10℃~40℃。

- 请在室温下使用充电器。

- 用户不得自行更换该产品的零部件，应会同制造商共同解决运

行中出现的故障，以杜绝损坏现象的发生。

- 请勿将仪器暴露于有明火、腐蚀性气体的环境中。

- 请务必使用仪器配套的电源适配器。

注意事项

1. 仪器所用的传声器是一种精密传感器，请勿碰撞，以免膜片破损，不用时应放置妥当。如人为损坏不属保修范围。

2. 仪器应避免放置于高温、潮湿、有污水、灰尘及含盐酸、碱成分高的空气或化学气体的地方，避免阳光直射。

3. 请勿擅自拆卸仪器，如果仪器工作不正常，可送修理单位或厂方检修。如私自拆卸不属保修范围

目录

- 概述		……………………………………………………     6

- 技术性能	……………………………………………………	6

- 主要功能	……………………………………………………	7

- 结构特征     …………………………………………………….	9

- 使用方法	……………………………………………………   10

  - 注意事项		……………………………………………….   10

  - 面板与开关操作说明  	……………………………………    10

  - 使用前准备	………………………………………………    12

  - 菜单操作	   ………………………………………………..      13

  - 仪器设置   ………………………………………………..       13

设置日期和时钟	…………………………………………..     14

设置语言    ………………………………………………….     14

设置瞬时值显示模式    ……………………………………     14

设置显示颜色    ……………………………………………     15

设置交换律    ………………………………………………     15

设置评判标准声级    ………………………………………     16

设置测量模式    ……………………………………………     16

设置单组测量时间    ………………………………………     17

设置连续测量时间    ………………………………………     17

设置时间频率计权	……………………………………………	18恢复缺省状态    ……………………………………………….    18

6、声级校准  …………………………………………………..    19

- 查看信息    ………………………………………………. …..     20

- 瞬时值测量  ………………………………………….........   20

- 等待测量  ………………………………………….............   20

- 单组数据测量及处理 ……………………………………..   21

单组数据测量  ……………………………………………..   21

单组数据显示  ……………………………………………..   23

单组数据通讯  ……………………………………………..   24

单组数据删除  ……………………………………………..   24

- 连续Leq数据测量及处理  ………………………………..    24

连续Leq数据测量  ……………………………………….    24

连续Leq数据显示  ……………………………………….    25

连续Leq数据通讯  ……………………………………….    26

连续Leq数据删除  ……………………………………….    26

12、 电脑软件数据通讯处理  …………………………………     26

13、 配件清单  …………………………………………………     28

一  概述

HS5911型本安型个人声暴露计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计，又是能测量时间平均声级的积分声级计和测量声暴露的个人声暴露计，同时能测量噪声剂量。其性能符合GB/T3785-2010和IEC61672-2002标准对2级声级计的要求，也符合GB/T15952-2010(个人声暴露计)的要求，对射频场敏感度属X类。

本仪器采用先进的数字检波和数字滤波技术，频率计权A、C、Z和时间计权F、S、I都是通过数字计算的方法获得，具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。彩色240×240点阵液晶显示，用户操作简便，充电电池供电。测量结果长期保存在仪器内，通过RS-232接口送到计算机中去处理。

本仪器结构紧凑、造型美观、功能多，可用于环境噪声的测量，也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声的测量。

二  主要技术性能

- 传声器：

① HS5911高声级：Φ6.7mm(1/4″)驻极体测试电容传声器

② HS5911低声级：Φ12.7mm(1/2″)驻极体测试电容传声器

- 测量范围：

①高声级：50dB～150dB(A)、55dB～150dB(C)、60dB～150dB（Z）、

峰值C测量范围：80dB～150dB

②低声级：30dB～130dB(A)、35dB～130dB(C)、40dB～130dB（Z）

峰值C测量范围：60dB～130dB

- 频率范围：20Hz～12.5kHz

- 频率计权：A、C、Z 计权

- 时间计权：快（F）、慢 (S)、I（脉冲）、Cpeak（峰值C）

- 检波器特性：数字检波技术，峰值因数≥3

- 动态范围大于90dB，无需转换量程。

- 声暴露测量范围：0.01Pa2h～999.99Pa2h

- 噪声剂量测量范围：0%～99999%

- 显示器：240×240彩色点阵液晶显示器

- 输出接口：RS232口连接计算机

- 电源：内置7.4V充电锂电池，充满电可以连续测量10小时以上。

- 外形尺寸：l×b×h(mm) 100×52×27

- 质量：120g

- 工作使用温度：-10℃～40℃、相对湿度20%～90%

三  主要功能

    - 测量数据内容

①单组测量方式：自动测量Leq、LAE、SD、Lmax、Lmin、Lavg、TWA、Lex8h、E、DL。

  - 连续Leq测量方式： 自动测量Leq、Lmax、Lmin。

- 欠压指示：仪器内置7.4V充电锂电池，充满电后可以连续工作10小时以上。仪器在瞬时值测量、等待测量、定时测量三种仪器主要的状态时显示电池电量图标（），在调阅、设置、校准等短暂使用的状态下不显示电池电量图标。当电池电量图标全空（）时，或根据需要进行长时间的定时测量而电池电量不足时，应先充电后再进行测量。

- 过载指示: 有过载指示功能，当出现过载时，液晶显示“OVER”。

- 欠量程指示：有欠量程指示功能，当出现欠量程时，液晶显示“LowValue”。

- 有保持功能: 在瞬时值测量时按【HOLD】按钮，显示测量的最大声级，即“Lmax=xxx.x”，仪器处于最大值保持测量状态。这时，只有当高于当前显示的声级到来时，此读数才会改变(升高)，否则将予保持。再按一下该按钮后，仪器退出最大值保持状态。

- 数据存储：仪器内部有存储的Flash，可以存储定时测量的数据。

单组数据可以存储8000组数据，连续Leq数据可以存储8000 个Leq

- 日期和时钟：仪器具有内部时钟，年份范围在2000~2099之间，闰年自动调整，时钟使用24小时格式。

- 中英文界面：使用者可以通过设置选择使用中文或英文操作界面。仪器恢复为缺省状态时，操作界面为中文方式。

- 校准功能：仪器出厂时已进行过校准与检定，一般情况下无须进行校准，但如果较长时间不用、更换传声器或测量规范中有要求的应使用声校准器进行校准。声校准器就是一个标准声源，一般利用HS6020声校准器（1级）进行。校准器产生频率为1000Hz，声级为94dB的恒定声压，对本仪器由于使用1/4英寸或1/2英寸自由场响应，声级校准值为93.8dB。

- 显示器： 240×240彩色点阵液晶显示器，前景色（字体颜色）和背景色可以选择设置，背景色除了可以使用单一颜色显示外，还可以选择图片作为背景色。

- 瞬时声级测量：仪器在开机后根据设置的时间计权、频率计权进行瞬时声级的测量，此测量的数据只显示、不保存。

- 单组数据测量：按设定的时间测量，然后计算并保存这段时间的Leq、Lae、SD、Lmax、Lmin、E、DL、Lavg、TWA、Lex8h。测量时间可设定为Man(人工、可以预设时间)、10s、1m、1m12s、5m、6m、10m、15m、20m、30m、1h、4h、8h、24h。

- 连续Leq测量：可以设置测量起始时间、持续时间和测量周期。持续时间为开始测量到测量结束的时间，可以设置为1m、2m、3m、4m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、40m、50m、1h、2h、3h、4h、6h、8h、10h、12h、18h、24h；测量周期为单个Leq的测量时间，可以设置为10s、20s、30s、40s、50s、1m、2m、3m、4m、5m、6m、8m、10m、15m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、24h。

- 数据通讯：仪器可以通过RS232串行口把数据传输给计算机进行显示、存储和打印等处理。RS232通讯的数据位为8位，起始位1位，停止位1位，无奇偶校验，波特率为57600。

- 电脑软件：仪器有配套的电脑软件，可以通过串口把仪器中的数据接收到电脑中进行显示、存储、打印、输出文本格式等处理。

四  结构特征

仪器采用塑压成形的上下机壳，内侧喷涂导电漆形成屏蔽层，具有良好的抗电磁干扰性。主机重量轻、体积小，可以使用夹具穿戴在劳动者身上进行测量，也可手持操作。

五  使用方法

    - 注意事项

- 使用前必须先阅读本说明书，了解仪器的使用方法与注意事项。

- 声级计所用的传声器是一种精密传感器，请勿碰撞，以免膜片破损，不用时应放置妥当。如人为损坏不属保修范围。

- 仪器每次使用前，最好先预热5分钟，特别是湿度较大测量低声级时，最好先预热10分钟。

- 面板与开关操作说明，如图1所示：

图 1

电源按钮：长按3秒开机；持续按3秒左右后关机。【Power】

上键/保持按键：        【Hold】

下键/菜单按键：        【Menu】

左键/频率计权按键：    【ACZ】

右键/时间计权按键：    【FSI】

取消按键：        【ESC】

确认按键：        【OK】

接口介绍：仪器带充电锂电池和RS232接口，需要和专用的充电器座连接，进行数据的读取和对电池进行充电。

配件：

风罩:配1/4英寸传声器用。

风罩:配1/2英寸传声器用。

校准器配合器1/2英寸转1/4英寸。

USB通讯电缆，连接充电座和电脑主机。

充电座外接电源，12V/2A

。

- 使用前准备

    - 电池：使用前先充电，充满电后保证仪器可以使用10小时以上。

    - 按住面板上的电源按钮开启个人声暴露计，显示器显示公司名称和HS5911字样，然后进入瞬时值测量状态，如图所示, 仪器显示器显示实时时间，测量的瞬时声压级及测量对应的频率计权和时间计权。按取消按钮后，可以并行显示所有频率计权和时间计权所对应的瞬时声级，如下右图所示。

仪器的右上角显示电池的电量，仪器电池电量显示满格的情况下可以连续测量10小时，使用者可以根据显示的电量和实际需要测量的时间确定测量前是否需要先充电。

通过面板按钮   设置仪器为Fast快时间计权，然后将声级校准器（94dB、1kHz,需另外购买）配合在传声器上，不振不晃，开启校准器电源，声级计声压级读数应为93.8dB，否则要使用仪器的校准功能使声级显示为93.8dB。

仪器工作状态

仪器有三种主要工作状态：

a. 仪器装开机即进入瞬时声级测量状态。此时可以菜单操作

b．按    钮后进入等待测量状态。此时可以菜单操作

c．再按    就进入了定时测量状态。定时测量包括单组测量、 连续Leq测量。

在等待测量时按    按钮后重新进入瞬时声级测量状态。定时测量结束后显示测量结果，再按    或    后进入等待测量状态；

- 菜单操作

仪器开机后按[MENU]      按钮后如图所示：

通过按按钮             分别可以选择操作内容：设置、声级校准、数据显示、删除数据、信息。按    退出菜单状态，按     则进行对应的操作。

- 仪器设置

按[MENU]     后选择设置，再按    后进入设置选项，如下图：

设置内容包括：1. 日期和时间

2. 语言

3. 瞬时值显示模式

4. 显示颜色

5. 交换率

6. 评判标准声级

7. 测量模式

8. 单组测量时间

9. 连续测量时间

10. 时间频率计权

11. 恢复缺省状态

设置日期和时间：

如图所示，按      选择年月日时分秒，按       改变相应的内容，按    保存设置，按     则放弃设置。

设置语言：

如图所示，按       选择仪器使用的语言，按   保存设置，按     则放弃设置。

设置瞬时值显示模式：

如图所示，按      瞬时值显示模式，即每次开机后的缺省显示模式，如开机后图所示，按    保存设置，按     则放弃设置。

设置显示颜色：

如图所示，按       选择内容，按      选择显示的颜色，前景色是显示的字体颜色，背景色是对应于字体的背景颜色，当背景内容选择图片时，背景色不使用。

当选择内容为前景色、背景色和背景图片时，按   直接改变内容，按  则可以在多种选项中进行选择。

前景色和背景色不能设置为同一颜色，最好也不要设置为色差比较小的颜色，否则显示不清晰。如果色差很小，显示看不清而不容易操作，可以通过开机后按按钮复位到缺省状态（关机状态下，先同时按                             住    和   然后再按电源    开机，仪器被恢复到缺省状态）最后按    保存设置，按   则放弃设置。

设置交换率：交换率Q是维持恒定的评价标准声暴露（或者百分数）时，对应于声级的持续时间加倍或者减半的声级改变量。如图所示，按

选择交换率，按    保存设置，按     则放弃设置。

设置评判标准声级：

评判标准声级Lc是连续施加8h，引起100%评判标准声暴露的声级。

如图所示，按      选择交评判标准声级，按    保存设置，按     则放弃设置。

设置测量模式：

如图所示，按     选择测量模式为单组测量还是连续Leq测量，按   保存设置，按    则放弃设置。

设置单组测量时间：

如图所示，按       选择测量时间，

其中第一项为人工设置的测量时间，选中第一项再按   后，如图所示，再按              可以设置人工测量时间

按    保存设置，按    则放弃设置。

设置连续测量时间：

如图所示，按           设置测量的起始时间，选择测量的持续时间和测量周期，最后按    保存设置，按     则放弃设置。

注意：考虑到实际使用情况，如果开机后没有重新设置起始时间，则等待状态下显示“开始时间：按钮启动”，即按    后不用等待就直接开始测量。开机后如果重新设置了时间，在等待测量状态下显示“开始时间：xx:xx:xx”，按    后等到起始时间后才开始测量。

设置时间频率计权：

如图所示，按           选择测量时的频率计权和时间计权，按    保存设置，按    则放弃设置。

此设置保存在仪器内，每次仪器开机后以此设置的频率计权和时间计权进行瞬时声级的测量。

在开机后按[ACZ]和[FSI]改变的计权方式是为了方便使用（包括仪器的计量测试），是不保存的。

恢复缺省状态：

如图所示，按     可以查看缺省状态的内容，按   开始执行，按   则放弃操作。

仪器的缺省状态为： 1. 语言：中文

2. 开机瞬时声压级显示：单个声压级

3. 显示界面：黑底白字

4. 交换率：3

5. 评判标准声级：85dB

6. 测量模式：单组测量

7. 单组测量时间：10s

8. 连续测量时间：持续时间1m、周期时间10s

6  声级校准：

仪器长期使用后，传声器的灵敏度会有变化，这就需要对仪器进行声级校准。

使用HS6020声校准器（1级）套在仪器的测量传声器上。打开校准器使之发出1000Hz、94dB的声信号,

如图所示，按仪器      设置校准的声级偏差，使之显示93.8dB，最后按    完成校准。

在校准过程中，如果按   则显示校准的历史记录，

此时按   可以进行删除记录的操作，选择“1.是”后按    删除校准的历史记录。

注意：

1. 仪器的校准偏差最多可以设置为±5dB，如果校准偏差设置到极限，仪器仍然调不到93.8dB，请联系厂家处理。

2. 仪器最多存储20组最近校准的时间和偏差。如果因为试用（比如在没有校准器的情况下）等操作修改并保存了校准结果，可以使用上一次的校准记录来恢复校准偏差。

7  查看信息：

图所示，按            选择查看仪器的信息，按     和     则退出显示。

8  瞬时值测量

仪器开机后即按保存的状态(频率计权、时间计权)进行瞬时声级的测量。

按    按钮可以改变仪器瞬时声级测量的显示界面：显示一组数据、并行显示A C Z和F S I Peak各种组合的声级值。两种显示界面如下图所示：

按       后选择不同的状态进行瞬时声级的显示。一般选择A频率计权和Fast快时间计权，当测量的声音变化较大时，使仪器工作在Slow慢特性状态下，以便于读数。

按保持【HOLD】键后显示测量最大声级，再按后取消最大声级显示。

按菜单【MENU】可以进行菜单操作。

按    后进入等待测量状态。

9  等待测量

仪器开机后按    后即进入等待测量状态，在等待测量时，仪器在最主要的区域显示测量方式。具体显示界面即按钮操作将在定时测量方式（单组数据测量及处理、连续Leq测量及处理）时进行介绍。

- 单组数据测量及处理

单组数据测量

仪器开机后按    使仪器进入等待测量状态，如下图所示（如果仪器显示的测量模式是连续测量，则通过菜单的设置操作把定时测量方式设置为单组测量）。

num=xxx表示仪器已经测量并存储有xxx组单组数据

Tm=xxx 是设置的测量时间

按    回到瞬时声级的测量状态。

按【ACZ】、【FSI】改变单组测量的频率计权和时间计权。

按   改变单组测量的时间。

按【MENU】可以进行菜单操作。

按    开始单组测量。

00:00:03 表示本次测量已经完成的时间

测量过程中同时按    和    后，测量暂停

其中 Tm=00:02:05→4h 表示暂停时已经测量了2分50秒，而本次测量的时间是4小时。

此时按    继续测量，按    不保存数据并放弃测量，按   则保存数据并退出本次测量

如果仪器按设置的时间完成测量后，如下图所示：

按    或     退出显示到等待测量状态。

单组数据显示

在瞬时值测量状态或等待测量状态时按【MENU】并选择“显示数据”，按    后显示

选择“1. 单组测量数据”后再按   ，仪器显示存储的测量数据，如下图所示：

按    和    后退出显示，进入等待测量状态。

单组数据通讯

打开配套的数据通讯处理软件，新建单组数据表。用随仪器附带的电脑连接线连接电脑和仪器。使用软件的读取数据功能把仪器中的数据下载到电脑进行处理。

单组数据删除

在瞬时值测量状态或等待测量状态时按【MENU】并选择“删除数据”，按    后显示

选择“1. 单组测量数据”后再按    ，如下图所示：

按     按钮选择“1.是”，最后按    删除单组测量数据。

11 连续Leq数据测量及处理

连续Leq数据测量

仪器开机后按    使仪器进入等待测量状态，如下图所示（如果仪器显示的测量模式是单组测量，则通过菜单的设置操作把定时测量方式设置为连续测量）。

num=xxx表示仪器已经测量并存储有xxx组连续Leq数据，显示“开始时间：按钮启动”表示按    后直接开始测量，注意：开机后只有重新设置了测量的起始时间，按    后才等待测量的起始时间。

按    回到瞬时声级的测量状态。

按【ACZ】【FSI】改变单组测量的频率计权和时间计权。

按   改变连续测量的持续时间。

按【MENU】可以进行菜单操作。

按    开始连续Leq测量。

测量过程中按    和   退出测量。

连续Leq测量数据显示

在瞬时值测量状态或等待测量状态时按【MENU】并选择“显示数据”，按    后显示

选择“2. 连续测量数据”后再按   ，仪器显示存储的测量数据，如下图所示：

按    和    后退出显示，进入等待测量状态。

连续Leq测量数据通讯

打开配套的数据通讯处理软件，新建连续Leq数据表。用随仪器附带的电脑连接线连接电脑和仪器。使用软件的读取数据功能把仪器中的数据下载到电脑进行处理。

连续Leq测量数据删除

在瞬时值测量状态或等待测量状态时按【MENU】并选择“删除数据”，按     后显示选择“2. 连续测量数据”后再按    ，如下图所示：

按      按钮选择“1.是”，最后按    删除连续Leq测量数据。

10  电脑软件数据通讯处理

注意：电脑必须先安装随光盘的驱动软件《CH341SER(USB转RS232).EXE》。安装完成后，每次用USB连接线连接电脑和充电座，电脑都会有一个USB转换成的串口，串口号可以查询电脑控制面板中的设备管理器中的串口，以Windows XP 系统为例：查询“控制面板→系统→硬件→设备管理器→端口(COM和LPT)”，电脑显示如图，图中“USB-SERIAL 340 (COM6)”的COM6就是USB转换成的串口号。

使用软件和仪器通讯时，必须使用菜单的【设置串口号】命令设置正确的串口号，如下图所示

只有当仪器处于瞬时值测量状态或等待测量状态时，电脑才可以和仪器通讯

      - 电脑上安装随仪器的配套软件“HS5911数据通信软件”，电脑桌面上会出现一个     的应用程序图标。

      - 双击    打开应用程序，第一次使用前需要设置串口。 设置串口号时软件会自动判断电脑已有的串口号，然后提供选择。所以一定 要注意：如果使用USB转串口，在设置串口号前，应该先把USB转串口的连接器先接到电脑的USB口上。

      - 根据需要接收的数据新建：单组测量数据表或连续测量数据表。

      - 点击应用程序菜单【操作】中的【接收数据】命令，或点击工

具栏的    ,接收数据到电脑中。

      - 电脑中的数据可以保存为后缀为mdb的ACCESS数据库格式，通

过本软件可以直接打开数据文件，也可以通过微软的Office中的ACCESS软件打开此文件。另外为便于用户自己制作报表，数据还可以导出到TXT文本格式

      - 对于mdb格式的文件，软件可以直接打开，对于TXT格式数据，软件可以导入。

11 配件清单：

| 1 | HS5911型个人声暴露计 一台 | 6 | 充电座 一台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 使用说明书 一本 | 7 | 风罩 一只 |
| 3 | 产品合格证 一张 | 8 | 计算机接口连接线 一根 |
| 4 | 产品检定证书 一份 | 9 | 携带箱 一只 |
| 5 | 程序光盘 一张 |  |  |

以下根据订货要求另外提供

|  | 声级校准器 一只 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

产品主要执行标准

该符号表示禁止事项，其行为必须禁止。不遵守可能会导致产品损坏或危及使用者人身安全。

该符号表示必须遵守事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守可能会导致产品损坏或者危害使用者人身安全。

该符号表示需注意事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能会对导致轻度或是中度伤害，或造成产品损坏。

致产品全。